               腾龙芳烃（漳州）有限公司

2023年度水质分析仪表定期检验维护项目技术规范书

为做好腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂4炉3机（4*670T/H+3*150MW）炉内汽水取样水质分析仪表的维护工作，保证其良好运行状态，特编制了水质分析仪表定期检验维护招标技术规范书，本技术规范书仅适用于腾龙芳烃（漳州）有限公司热电厂  4炉3机（4*670T/H+3*150MW）项目。

1. 项目工期

1.1 项目工期：2023年05月   日至2024年05月   日。

2. 检修内容介绍

2.1 热电厂4炉3机（4*670T/H+3*150MW），化学分析仪表主要分布在凝汽器检漏、排污废水池、#1、#2、#3机组汽水取样系统等表计，排污废水池主要采用E+H水质分析仪表，汽水取样系统主要采用Honeywell和SWAN分析仪表。

2.2 在合同期内，由投标方每季度（部分表计为半年标定一次，以电厂设备运行情况定）对《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中的表计进行一次全面校验和预防性维修工作，具体范围和次数以《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》为准。

2.3 在合同期内，为确保现场水质分析仪表的健康运行，在机组大中小修前或长时间停机后一天内，由投标方进行一次全面的探头保养工作。

2.4 在合同期内，如机组大中小修后或长时间停机后的重新启动时，由投标方配合招标方负责点检工程师，对现场相关表计进行冲洗或保护，确保投运正常。

2.5 结合定期标定，协助招标方完成现场水质分析仪表的备品升级,根据现场标定情况，提出备品采购建议或升级建议。

2.6 在每次标定后的一周内，如果本次标定所涉及的表计出现测量不准等问题，投标方负责进行现场处理。

2.7 为确保现场水质分析仪表健康稳定运行，在非定期标定的时间段，投标方负责给予招标方以必要的现场技术支持，但每年不超过8次/表，超过部分，按招标方现场工程师确认数量为准，根据《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中规定的单价进行增补。

3. 检修工艺及技术要求

3.1 投标方承诺在施工过程中的表计校验和故障处理均满足相关的技术标准和行业标准要求。

3.2 投标方承诺按国家有关规范、规程和标准及甲方的技术要求、图纸要求、及本合同要求保质保量按期完成检修任务。

3.3 投标方承诺在进场前向甲方提供进入热电使用的设备清单。

3.4 投标方承诺施工中遵守国家、地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音、排污等方面的管理规定，如因投标方违反规定或超标排污、超标排放噪声而造成罚款或收费的，由投标方负全责。

3.5 表计未经验收并交付招标方以前，投标方负责对已完工程的成品保护工作，在保护期间发生损坏，投标方自费予以修复。

3.6 仪表校验完成后，投标方在一个月内向甲方提供相应的维护报告（包括硬拷贝和电子版各一份），包括仪表校验报告、本次的检修记录、备件消耗记录、下一次维护计划等。投标方提供的表计校验报告，必须符合相关国家和行业规范要求。

3.7 如果招标方认为投标方的现场服务人员无法完成《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中规定的工作任务，投标方承诺在接到甲方通知后48小时内更换现场服务人员。

3.8 如果投标方无法履行《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中规定的工作任务，招标方有权自行聘请第三方完成，因此发生的相应费用从本合同中直接扣除。

3.9 投标方必须在本合同规定的时间内完成《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中规定的工作任务，在本合同规定的时间内未完成的工作任务，招标方将参照《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》规定的单价进行扣款。

3.10 由招标方提供药品和标准液，需要在标定过程配置的各种标准液由投标方现场指导配置。

3.11 招标方根据现场情况，认为需要投标方来厂处理的其他有关水质分析仪表的问题（季度标定后一周出现的问题或其他甲方需要特别支持的项目），投标方应在接到电话通知24小时内到达现场。超出合同范围的服务，投标方承诺以不超过《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》中的价格给予招标方服务。

3.12 投标方承诺提供各种水质分析仪表的定期检定报告。投标方所提供的仪表校验报表，将打印并盖以投标方公司的印章，并提供校验报表的电子版。

4. 检修人员及工器具要求

4.1 人员基本要求

4.1.1
投标方承诺配备至少2名工作人员（要求大专及以上且有电厂水质分析仪表证），要求其理论、业务水平高，工作责任心强，热爱本职工作，能够完成现场水质分析仪表的定期标定工作。对于日常性及临时性的消缺工作，投标方配备1名能够独立完成工作的工作人员提供长期驻厂服务，配合完成设备消缺及定期维护工作。

4.2 人员素质要求

4.2.1
投标方承诺所配备工作人员熟悉E+H 、Honeywell、SWAN等厂家的电导率表、PH计、氧表、钠表、硅表、磷表等水质分析仪表的校验和故障维修。熟悉电厂行业水汽取样的流程，熟悉各个取样点。

4.2.2
投标方承诺所配备的工作人员熟悉招标方现场的水质分析仪表，能够独立完成校验和标定工作，能够独立处理现场可能出现的故障和疑难问题。

4.2.3
投标方承诺所配备人员具有行业颁发的化学在线仪表校准证书，并在投标时，提供相应的资质文件。

4.2.4
在合同期内，投标方保证所配备人员的相对固定，如需临时更换人员，报招标方事先同意后方可更换。

4.2.5
投标方保证配备的现场工作人员身体健康，适应在电厂工作环境中的工作。

4.3 检修工器具要求

4.3.1 现场工作过程中所需要的个人工器具和个人防护用品由投标方自行解决。。

4.3.2 投标方所用的工器具质量合格，特殊工器具必须检验合格。

4.3.3 投标方保证配备的现场工作人员熟悉化学区域工作等相关的DCS程序，能够保证工作中的人身、设备和系统安全。

5.检修目标及要求

5.1 检修目标

5.1.1 本着精心准备、周密策划的原则，投标方同意遵守招标方制定的年度水质分析仪表定期标定工作的的安全、进度、质量目标及相关改造技术要求，确保现场水质分析仪表在合同期内的可用率和合格率均在98%，重要表计退出时间不超过4小时。

5.2 检修要求

5.2.1
检修工作安全第一，杜绝发生人身伤亡和设备损坏事故，检修中做到无轻伤。加强现场管理工作，杜绝任何事故的发生。

5.2.2
认真遵守和执行电力行业有关发电厂检修的规程和规章制度及公司颁发的规程和制度。

5.2.3
认真执行“两票三制”制度，现场的任何工作必须有工作票，必须在招标方工作人员的监护下方可开始工作。

5.2.4
按合同的要求，进行施工工艺、质量验收、文明生产、安全管理及遵守招标方的规章制度的全面管理工作。做到改造项目不遗漏，质量验收不马虎，工完料尽场地清，不损坏有关设施。

6. 检修范围

6.1 排污池、#1、#2、#3机汽水取样间、凝汽器检漏装置等。

6.2 投标方承诺在工作过程中的材料和设备的存放，服从招标方的安排，现场做到文明施工，工完料尽场地清，现场工作完工后，所有材料和设备应全部撤离施工场地。

7. 质量及验收

7.1 施工项目的质量应达到以下国家和电力行业标准及规程的要求：

DL/T 677-2018  火力发电厂在线工业水质分析仪表检验规程

DL/T 913-2020  水质分析仪器质量验收导则

DL/T 665-2021  水汽集中取样分析装置验收导则

DL/T 246-2015  化学监督导则

DL/T 5068-2006 火力发电厂化学设计技术规程

7.2 投标方按照招标方审定的进度计划、安全技术组织措施进行检修。投标方接受招标方的质量监督和动态管理，施工中如发现质量问题，同意无条件地及时进行整改。造成质量或安全事故，经济损失由责任方承担。

7.3 投标方提供各种在线水质分析仪表的定期检定报告。投标方所提供的仪表校验报表，将打印并盖以投标方公司的印章，并提供校验报表的电子版。

7.4 因投标方原因，造成招标方现场表计显示异常，并造成一定经济损失的，投标方同意根据招标方相关的考核条款，进行相应的考核。

投标资格要求

8.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。
8.2投标方必须具有中华人民共和国独立法人资格,有同类型、同容量以上机组仪表检验工作经历。

8.3投标方到现场服务人员需提供至少2人及以上具有行业内从事水质分析仪表工作相关证件。

8.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
8.5本项目不接受联合体投标。
9. 投标报价说明
9.1 投标报价统一按6%增值税进行。

9.2 施工进厂所有人员的人身意外工伤险按100万金额投保，并考虑投标方当地政府及发包方对新冠肺炎管控政策的影响。

9.3 投标报价根据检修项目一一对应报价，便于部分施工项目因备件等原因无法施工时扣除对对应费用。

9.4 中标单位签署合同后，不得转包工程或部分分包工程，如发现投标方存在转包、分包问题，招标方有权按合同总价5%进行考核,直至解除合同。

10.维护预算书

《2023年水质分析仪表定期检验工程量清单及计价表》
	序号
	名称及规格
	单位
	预算价

	
	
	
	数量
	单价（元/件）
	合价（元）

	
	
	
	
	基价
	其中
	基价
	其中

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	
	人工费
	材料费
	机械费

	1
	溶解氧表标定
	台
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电导率仪标定
	台
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Na表标定
	台
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	硅计标定
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PH计标定
	台
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	磷表标定
	台
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	驻厂维护人员
	人
	≥1
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：预算表中的数量，指得是一年内需要校验的总台数，若遇设备改造新增表计在10%以内不追加费用，超过部分按单价计算，其中溶解氧、电导率、PH、钠表、硅表、磷表一个季度一次。
11.主要设备清单

	设备名称
	KKS编码
	型号规格
	测量范围
	生产厂家/品牌

	1#凝结水泵出口Na
	A0QUC10CQ001YQ01
	HWA2131CN
	0.01-10ppm
	HONEYWELL

	1#凝结水泵出口CC
	A0QUC10CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	1#凝结水泵出口O2
	A0QUC10CQ003YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	1#低压除氧器出口O2
	A0QUA10CQ002YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	1#高压除氧器出口O2
	A0QUA20CQ001YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	1#给水泵出口PH
	00QUA12CQ001YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	1#省煤器入口CC
	A0QUA40CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	1#省煤器入口PH
	A0QUA40CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	1#汽包炉水左右侧SC
	A0QUH10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	1#汽包炉水左右侧PH
	A0QUH10CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	1#饱和蒸汽左侧CC
	A0QUB10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	1#过热蒸汽CC
	A0QUB20CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	1#过热蒸汽Na
	A0QUB20CQ003YQ01
	HWA2131CN
	0.01-10ppm
	HONEYWELL

	2#凝结水泵出口Na
	B0QUC10CQ001YQ01
	HWA2131CN
	0.01-10ppm
	HONEYWELL

	2#凝结水泵出口CC
	B0QUC10CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	2#凝结水泵出口O2
	B0QUC10CQ003YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	2#低压除氧器出口O2
	B0QUA10CQ002YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	2#高压除氧器出口O2
	B0QUA20CQ001YQ01
	UDA2182
	0-200ppm
	HONEYWELL

	2#给水泵出口PH
	00QUA22CQ001YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	2#省煤器入口CC
	B0QUA40CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	2#省煤器入口PH
	B0QUA40CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	2#汽包炉水左右侧SC
	B0QUH10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	2#汽包炉水左右侧PH
	B0QUH10CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	2#饱和蒸汽左侧CC
	B0QUB10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	2#过热蒸汽CC
	B0QUB20CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	2#过热蒸汽Na
	B0QUB20CQ003YQ01
	
	0.01-10ppm
	SWAN

	3#给水泵出口PH
	00QUA32CQ001YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	3#省煤器入口CC
	C0QUA40CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	3#省煤器入口PH
	C0QUA40CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	3#汽包炉水左右侧SC
	C0QUH10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	3#汽包炉水左右侧PH
	C0QUH10CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	3#饱和蒸汽左侧CC
	C0QUB10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	3#过热蒸汽CC
	C0QUB20CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	3#过热蒸汽Na
	C0QUB20CQ003YQ01
	
	0.01-10ppm
	SWAN

	4#给水泵出口PH
	00QUA42CQ001YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	4#省煤器入口CC
	D0QUA40CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	4#省煤器入口PH
	D0QUA40CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	4#汽包炉水左右侧SC
	D0QUH10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	4#汽包炉水左右侧PH
	D0QUH10CQ002YQ01
	UDA2182
	PH  0-14
	HONEYWELL

	4#饱和蒸汽左侧CC
	D0QUB10CQ001YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	4#过热蒸汽CC
	D0QUB20CQ002YQ01
	UDA2182
	0-2000µS/cm
	HONEYWELL

	4#过热蒸汽Na
	D0QUB20CQ003YQ01
	
	0.01-10ppm
	SWAN

	1-4#过热蒸汽SiO2
	C0QUB20CQ001YQ01
	2141
	0-200ppm
	HONEYWELL

	1-4#汽包炉水左右侧PO4
	C0QUH10CQ003YQ01
	2142
	0-200ppm
	HONEYWELL

	1#机凝汽器检漏CC
	　
	DDG-2010
	0-2000µS/cm
	苏州思创科技有限公司

	2#机凝汽器检漏CC
	　
	DDG-2010
	0-2000µS/cm
	苏州思创科技有限公司

	3#机凝汽器检漏CC
	　
	CC602
	0-2000µS/cm
	上海科蓝仪表科技有限公司

	#1、#2炉废水水槽 PH值
	00GMA11CQ101
	CPM253-MR0005
	PH  0-14
	E+H

	#1、#2炉排污水槽 PH值
	00GMA12CQ101
	CPM253-MR0005
	PH  0-14
	E+H

	#3、#4炉废水水槽 PH值
	00GMA21CQ101
	CPM253-MR0005
	PH  0-14
	E+H

	#3、#4炉排污水槽 PH值
	00GMA22CQ101
	CPM253-MR0005
	PH  0-14
	E+H


PAGE  
- 4 -

